Общество с ограниченной ответственностью

«КТМ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КипТМ

Руководство по эксплуатации

Оглавление

1.	Оглавление	2

2.	Введение	3

2.1.	Назначение	3

2.2.	Поддерживаемое оборудование	3

3.	Установка, запуск и системные требования.	4

4.	Функции приложения	5

5.	Обзор пользовательского интерфейса	6

6.	Функционал разделов	7

6.1.	Меню ПРОВЕРКА СИ	7

6.1.1.	Проверка датчика давления с помощью DPI620Genii	8

6.2.	Меню Архив	13

6.3.	Меню Сервис	14

6.3.1.	ADTS-403/405	14

6.4.	Меню Документация	17

7.	Приложение 1: Схемы проверки	18

Введение

Назначение

Программное обеспечение КипТМ предназначено для проведения метрологической поверки и калибровки измерительного оборудования.

Поддерживаемое оборудование

Поддерживаются следующие виды поверяемого оборудования:

- Датчики давления с токовым выходом (4-20 мА/0-5 мА).

Поддерживаемые типы эталонов:

- DPI620 Genii.

Ограничения диапазона давления датчиков обусловлены выбранным для DPI620 Genii модулем PM620G.

Установка, запуск и системные требования.

Для установки следует запустить инсталлятор, распространяемый на фирменном носителе. Для корректной установки следуйте инструкция мастера установки.

Системные требования:

- версия операционной системы: Windows 7 и выше.

При установке программа размещает на рабочем столе ярлык для запуска.

Функции приложения

Основной функцией является выполнение поверки поддерживаемых типов оборудования в соответствие с методикой, а также, предоставление диагностических средств.

Программа позволяет настраивать методику автоматически по заданному шаблону и диапазону поверяемых датчиков. Так же существует возможность дополнить методику дополнительными точками вручную.

Дополнительными функциями является ручное управление эталонными устройствами и библиотека документации.

В режиме ручного управления пользовательский интерфейс предоставляет основные функциональные возможности эталонного устройства. Организация интерфейса для каждого вида эталонного оборудования индивидуальна и специализирована для выполнения основных его функций.

Библиотека содержи набор руководств по эксплуатации, методик поверки и прочей специализированной документации. Документация, представленная в библиотеке получена из публичных источников.

Обзор пользовательского интерфейса

Общий вид пользовательского интерфейса представлен на рисунке:

Функциональность программы сгруппирована в разделы меню:

- ПОВЕРКА СИ – предоставляет доступ к конкретным типам методик автоматизированных поверок приборов. В этом разделе приборы разделены по подгруппам типов физических характеристик, которые анализируют поверяемые приборы.

- АРХИВ – содержит записи о проведенных ранее поверках с возможностью получить по любой из них отчет(ы) в соответствующем формате.

- СЕРВИС – предоставляет диагностические средства для поддерживаемых типов оборудования.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ – содержит основную документацию по типам оборудования

Функционал разделов

Меню ПРОВЕРКА СИ

Вид раздела Проверка СИ представлен на рисунке:

Для выполнения поверки необходимо прейти раздел меню ПОВЕРКА СИ и выбрать интересующий тип объекта контроля во вложенном меню. Для каждого объекта контроля выбранного на этапе настройки существует своя специфика конфигурации и настройки эталонных приборов. Потому перед проверкой следует внимательно просмотреть настройки подключения оборудования.

Переход между этапами проведения проверки происходит при помощи кнопок «Вперед» и «Назад» в нижней части экрана.

В общем случае выполнение проверки разделено на 4 этапа:

Конфигурирование – на этом этапе есть возможность задать все параметры проведения проверки, начиная настройкой подключения проверяемого и эталонного оборудования, и заканчивая официальным названием предприяния.

Выполнение проверки – на этом этапе фактически выполняется поверка оборудования. Так же, если это возможно, показываются данные в реальном времени. На этом же этапе есть возможность записать данные о проверке в архив для последующего повторного просмотра.

Просмотр результатов – на этом этапе предоставляется возможность просмотреть текущие результаты проверки.

Формирование отчета – на этом этапе просматривается предоставляемые варианты отчета с заполненными текщими данными.

Во время прохождения этапа Выполнение проверки возможность перейти к этапу Конфигурирование блокируется.

Проверка датчика давления с помощью DPI620Genii

Для проверки датчика давления с помощью DPI620Genii необходимо выбрать раздел Проверка СИ и подраздел Датчик давления.

Первым шагом проверки является заполнение общих данных о проверке, настройка хода проверки и связи с DPI620Genii.

Вид формы для заполнения данных о проверке показан на рисунке:

К данным о проверке относятся:

- Информация о организации выпускающей итоговые сертифицирующие документы; номера и даты выпуска сертификатов и протоколов;

- Идентификационные данные целевого устройства, его юридические и физические характеристики;

- Описание эталонов.

Набор шагов проверки конфигурируется на вкладке «Точки проверки»:

- Диапазон работы поверяемого датчика;

- Относительная приведенная погрешность;

- Абсолютная погрешность в проценте от ВПИ;

- Диапазон выходного сигнала типа «Токовая петля»;

- Описание итоговой формулы расчета погрешности;

- Фактические точки проверки;

- Характеристики окружения.

Точки проверки рассчитываются автоматически исходя из диапазона и характеристик погрешности. В этом же подразделе указываются внешние влияющие факторы.

Подставляя тестовые значения в поля для примеров расчета можно получать рассчитанную по настроенной формуле погрешность. Так же показывается весь ход расчета с подстановкой данных в формулу.

Расчет ведется исходя из предположения, что входной канал – канал давления, а выходной – токовая петля с диапазоном, выбранным в соответствующем пункте настроек.

В подразделе Настройки указывается конфигурация подключения внешних измерительных приборов по типам каналов. Например, конфигурация подключения DPI620Genii представлена на рисунке:

- Настройки подключения DPI620Genii к компьютеру;

Специализация слотов DPI620Genii.

Для проверки датчика давления необходимо, что бы один слот был измерителем давления, а другой – измерителем тока.

Для подключения требуется настроить СОМ-порт на соответствующей вкладке. Настройки канала предполагаются установленными по умолчанию: скорость 19200 бод, без проверки четности

Вторым шагом проверки является собственно ход проверки:

В правой част экрана представлен список шагов хода проверки. Там же на всех этапах хода проверки требуется записывать эталонные данные по выходному и входному параметрам если какой-либо из них получается не автоматически.

В левой части экрана показывается текущее мгновенное значение входного, выходного сигнала, величины абсолютного и относительного отклонения выходного сигнала. В области «Допуск» выводится значение допустимого абсолютного и относительного отклонения. На графике показывается значение выходного сигнала во времени.

Для выполнения проверки необходимо нажать кнопку «Начать проверку» в левой нижней части экрана.

Если при этом получен следующее сообщение:

Значит, настройка подключения оборудования выполнена не верно.

Про корректные настройки экран выполнения проверки выглядит следующим образом:

Для прохождения шага проверки необходимо на эталонном источнике давления устанавливать величину, указанную в подсказке в нижней части экрана. После чего следует ввести эталонное значение этого давления в столбец Pэт в таблице в левой части экрана.

После прохождения каждого шага нужно нажимать «Далее». В случае необходимости досрочного завершения проверки можно нажать «Стоп», но все результаты проверки при этом будут потеряны.

После прохождения точек в прямом ходе, проверка будет выполнять проход в обратном ходе:

После последнего шага кнопка «Далее» пропадет, а «Стоп» заменится на «Начать проверку».

Вид шага просмотра результатов показан на следующем рисунке:

Результат проверки представлен на трех областях экрана. В левой части экрана заносится общая информация о результатах проверки. В средней и правой частях показаны результаты измерения основной погрешности и вариации показаний.

Последним шагом является формирование итоговых документов:

На этом экране можно просмотреть и распечатать итоговые документы, переключаясь между ними кнопками в левой части экрана.

Схемы проверки представлены на рисунках 1.1 и 1.2 приложения 1 для датчиков абсолютного и перепада давления.

Меню Архив

Вид раздела Архив представлен на рисунке:

В разделе Архив представлен один подраздел История. В этом разделе представлен отсортированный по времени выполнения список выполненных проверок.

В левой части экране представлен список с базовым набором данных по каждой из проведенных проверок. Базовый набор данных о проверке:

Дата – дата проведения (последнего обновления результатов) проверки

Прибор – название типа прибора.

Серийный номер – серийный номер проверяемого прибора

Результат – обобщенный результат проверки (пригоден/непригоден)

При выборе любой из проверок в правой части экрана представляется допустипые формы отчетов по выбранным проверкам. Выбирая необходимую форму отчетности (Протокол поверки или Свидетельство о поверке), автоматически будет перестраиваться отчет. Любую форму отчетности можно как распечатать, так и экспортировать. Прелистывание между страницами отчета возможно только с помощью соответствующих кнопок в верхней части правой области экрана.

Меню Сервис

Вид раздела Сервис представлен на рисунке:

В разделе Сервис представлены механизмы для управления врешним обрудованием “вручную”. После выбора раздела Сервис следует выбрать подраздел по тапу управляемого оборудования (ADTS-403/405 или PACE1000(5000, 6000)). Для каждого из видов оборудования интерфейс соответствует поддерживаемому набору его функций.

ADTS-403/405

Вид инструментов управления ADTS-403/405 (далее ADTS) представлен на рисунке:

В правой части экрана расположен интерфейс подключения к каналу типа VISA. В качестве параметров указывается только адрес подключаемого устройства. Адрес ADTS по каналу IEEE можно узнать, перейдя по меню следующим образом:

CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTION], [OPTION], [IEEE 488], [DEVICE ADDR]

Возможность управления и контроля ADTS предоставляется только после успешного подключения к нему по каналу связи.

В средней части экрана представлены органы управления и контроля. Описание полей контроля представлено в таблице:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Давление PS | Давление в статической полости. Представлено как два поля [значение] и [единицы измерения] а так же кнопка [Перечитать], которая обновляет оба поля. |
| Давление PT | Давление в динамической полости. Представлено как два поля [значение] и [единицы измерения] а так же кнопка [Перечитать], которая обновляет оба поля. |
| Ед. измерения | Единицы измерения. Кнопка [Перечитать] обновляет значение поля. |
| Состояние | Описывает текущее значение ADTS по признакам: Наращивает – устанавливается значение по какому-либо каналу; PS устанавливается – устанавливается значение по каналу статического давления; PT устанавливается – устанавливается значение по каналу динамического давления; На значении – значение на обоих каналах установлено; PS установлено – по каналу статического давления цель установки достигнута; PT установлено – по каналу динамического давления цель установки достигнута; На уровне земли – давление по обоим каналам уравновешено с атмосферным. Кнопка [Перечитать] обновляет значение всех полей. |

Описание полей управления представлено в таблице:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Ед. измерения | Установить единицы измерения. |
| PS цель | Устанавливает цель по каналу статического давления. |
| PT цель | Устанавливает цель по каналу динамического давления. |
| Rate PS цель | Устанавливает скорость приближения к цели по каналу статического давления. |
| Rate PT цель | Устанавливает скорость приближения к цели по каналу динамического давления. |
| В режим контроль | Перевести ADTS в режим Контроль. Только в этом режиме возможно устанавливать цели по каналам. |
| В режим измерение | Перевести ADTS в режим Измерение. В этом режиме возможно только измерять текущие значения по каналам. |
| Спустить на землю | Стравить давление/разряжение по обоим каналам до уровня атмосферного. |

Меню Документация

Вид раздела Документация представлен на рисунке:

В разделе Документация представлена справочная и нормативная литература по поддерживаемым типам приборов.

В левой части экрана представлен список встроенной документации. При выборе любого из пунктов в правой части экрана будет показано содержание выбранного документа.

ПРИМЕЧАНИЕ: для просмотра необходимо что бы для Вашего браузера по умолчанию был предустановлен плагин, позволяющий просматривать PDF файлы. На представленном рисунке показан вид плагина от FoxitReader.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представленные в списке документы предоставляются в ознакомительных целях и их актуальность не гарантируется.

Приложение 1: Схемы проверки

Рисунок 1.1 Схема поверки датчика абсолютного давления.

Рисунок 1.2 Схема поверки датчика перепада давления.