Алгоритм обновления PACE5000

1. Скачать с сайта [www.ge-mcs.com](http://www.ge-mcs.com) актуальную прошивку для интересующего типа устройства.
2. Подключить чистый USB-накопитель (далее накопитель) к ПК.
3. Скопировать скачанный zip архив на подключенный накопитель.
4. Распаковать скопированный архив в корень накопителя.
5. Запустить файл, название которого заканчивается на «boot.exe». Появится диалог распаковки архива образа диска для обновления. При запросе пути указать корень накопителя.
6. Отключите питание PACE5000 и подключите носитель к порту USB прибора.
7. Включите питание PACE5000.
8. Зайти в меню обновления ПО следующим образом:
   1. Control>>Global Setup>>Supervisor Setup>>Ввести пароль «0268»
   2. >>Comms>>USB>>Set Mode to Communication>>Exit Home
   3. Область Measure Pressure>>Global Setup>>Calibration ICON>>Ввести PIN 5487
9. Выполнить обновление в следующем порядке:
   1. Module(s) upgrade
   2. Analogue & VFC Option(s)
   3. OS Upgrade
   4. Instrument Upgrade
10. После установки отключить питание.
11. Отключить накопитель.