ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ №

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Средство измерений** | | **Эталонное средство калибровки** | |
| Тип СИ | ADTS 405 | Тип эталона | PACE 1000 |
| Серийный № | 111111111 | Диапазон измерений | 1300mbar, 3500 mbar |
| Диапазон измерений | Ps (35…1128) mbar;  Pt (35…3500) mbar, | Погрешность | ± 0,005% ВПИ |
| Дата калибровки | 01.06.2016 | Тип вспомогательного оборудования | PV103R |
| **Внешние условия** |  | Методика калибровки | К199 |
| Атмосферное давление | 750,22 mmHg |  |  |
| Температура окружающего воздуха | 21,0 º С |  |  |

Результаты калибровки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Канал статического давления** | | | | |
| **Действительное значение давления, mBar** | **Показания калибруемого прибора, mBar** | **Абсолютная погрешность, mBar** | **Допустимая погрешность, mBar** | **Результат** |
| 27,60 | 27,62 | +0,02 | ±0,1 | соответствует |
| 72,05 | 72,00 | -0,05 | ±0,1 | соответствует |
| 189,00 | 189,00 | 0,00 | ±0,1 | соответствует |
| 466,00 | 466,00 | 0,00 | ±0,1 | соответствует |
| 697,00 | 697,00 | 0,00 | ±0,1 | соответствует |
| 843,05 | 843,00 | -0,05 | ±0,1 | соответствует |
| 1013,00 | 1013,00 | 0,00 | ±0,1 | соответствует |
| 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | ±0,1 | соответствует |
| **Динамический канал** | | | | |
|  | 27,62 |  |  | соответствует |
|  | 72,00 |  |  | соответствует |
|  | 189,00 |  |  | соответствует |
|  | 466,00 |  |  | соответствует |
|  | 697,00 |  |  | соответствует |
|  | 843,00 |  |  | соответствует |
|  | 1013,00 |  |  | соответствует |
|  | 1100,00 |  |  | соответствует |
|  | 1655,00 |  |  | соответствует |
|  | 2200,00 |  |  | соответствует |
|  | 2590,00 |  |  | соответствует |
|  | 3000,00 |  |  |  |
|  | 3500,00 |  |  |  |

Подпись

Дата